电子式果实硬度计使用说明书

- 概述：

我公司开发的电子式果实硬度计，主要用于测量多种水果、馅料等的硬度。与以往手持机械式硬度计相比，主要有以下优点：

1：采用电子秤传感器，配合专业的电子线路，提高了测量精度，同时，校准很方便，可以保证测量结果的准确性。

2：采用步进电机驱动直行机构，可以实现匀速的插入，精确控制插入深度，减少人为因素的影响。

3：采用RS232串口通信，可用电脑进行控制，可以将测量过程中的数据发回电脑，生成硬度—深度曲线，全面地反映果实的硬度随深度的变化情况。

二、测量原理：

果实硬度：就是压力与压头截面积的比。将压头均速插入果肉中规定的深度 ，取得的稳定平均值，即是果实硬度。

启动测量时，压头向下运动，当压头接触到果实，设备开始记录果实硬度，直到压头运行到指定深度（默认10mm）。硬度计对采集的数据进行比较，运算，取得稳定阶段的平均值作为硬度值显示。

压头完成测量后，自动返回测量原点

三 、测量过程：

1：硬度计首次使用，应与电脑连接，进行参数设置，设置的主要内容有压头截面积，有压头压入深度。

出厂时已做设置，如使用默认参数，可跳过这一步。

2：使用前应进行校准。仪器启动前，应保证托盘上无杂物。仪器启动后，自动清零，这时放上砝码（500g）,应显示500g±1g，如误差较大，应进行校准，校准方法请查看操作说明。

3：仪器显示清零后，可以从键盘或电脑上启动测量。

将果实削去表皮，稳定地放在托盘中央，（如果实过大，可削去下面部分，果实过小，可以垫一下），应尽量选取合适大小的果实。硬度计可显示样品的重量。

馅料应做成规则的形状，可以使用模具。使高度、位置合适。

从电脑软件上点【启动】,或按面板上的【确认】，硬度计开始测量。压头开始向下运动，插入并返回原点。

测量完成后，硬度计显示测量结果。如果电脑软件启动测量，可以读回详细数据，并生成，保存，打印硬度曲线。

四、技术参数：

●最大称重：5Kg

●称重分辨率：1g

●压头截面积：1、12.5 cm2；2、50 cm2

●硬度显示单位：1、Kg/cm2；2、Lb/ cm2

●压头最大运行距离：30mm

●电源：220V交流

●外型尺寸：230mm×180mm×330mm

五、使用说明：

1、接通电源，检查托盘上无杂物，打开电源开关，如压头不在原点，自动返回原点。

2、放上待测果实（馅料），按[确认]键（或从电脑软件上点【启动】）。压头将下行，完成测量后，压头自动返回原点，窗口显示测量结果。

六、参数设置：

1、输入参数的过程是：

第一步：输入密码，默认密码为“1234”；

第二步：选择功能代码；

第三步：根据子代码提示输入参数，按[存贮]键确认。

子代码一般有多个，需要多次执行第三步。

当全部子代码输入完毕，自动返回测量状态。

在运行状态按[设置]键进入设置态，提示输入密码（1234）；使用[▶ ]键移位；使用[ ▲ ]键加当前位的数值；使用[存贮]键确认；

在设置状态下，按[设置]键放弃当前操作，回到运行状态；

以下是功能代码表：

| 功能代码 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择重量单位：1、Kg/cm2；2、Lb/ cm2 | 1 |
| 2 | 选择不同截面积的的压头：1:、12.5 cm2；2、50 cm2；（馅料选2） | 2 |
| 3 | 设置时间 |  |
| 4 | 校准称重传感器满度 |  |
| 5 | 更换测量压头 |  |
| 6 | 恢复初始值 |  |

1、选择重量单位：

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是1234 .按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码1，按【确认】健。

C、选择Kg/cm2，输入1；选择Lb/cm2，输入2；按【确认】健保存设置。

D、关闭仪器电源，重新打开。完成设置。

2、设置测量压头：

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设计密码，默认是1234 .按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入2，按【确认】健。

C、选取1号测量压头（截面积12.5 cm2），输入1；选取2号测量压头, （截面积50 cm2），输入2；按【确认】健保存设置。

D、关闭仪器电源，重新打开。完成设置。

3、设置时间：

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设计密码，默认是1234 .按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入3，按【确认】健。

C、输入正确的日期、时间，依次输入即可。（一定要输完全部，包括秒）如输入08年12月26日16时18分25秒，依次输入081226161825即可。按【确认】健保存数据。

4、硬度计校准：

A、 检查托盘上无杂物，按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设计密码，默认是1234 .按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入4，按【确认】健。

C、硬度计首先自动校准零点，待零点校准完成后，提示放上500g砝码，按要求轻轻放上砝码，稳定片刻，按【确认】健，即可完成校准。

D、取下砝码，关闭仪器电源，重新打开。完成设置。

5、更换压头：

A、 检查托盘上无杂物，按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设计密码，默认是1234 .按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入5，按【确认】健。

C、硬度计压头自动运行到更换位置，拧下压头，换上新压头，完成后，关闭电源开关，重启，压头自动回到起始位置。

D、更换测量压头后，应设置测量压头（功能代码2），确保压头截面积与设置的一致。

七、注意事项：

1、本设备属于精密仪器，应在水平位置放置平稳，并保证供电电压稳定（220V交流供电）。

2、开始测量前，应预热5分钟，然后重启（关机，再开机）。

3、用后应立即清理托盘、压头，防止托盘、压头被腐蚀。

硬度计管理软件使用说明

一、概述：

该软件配合电子式果实硬度计使用，可对硬度计进行设置，控制硬度计测量，可下载数据、打印、保存、查询历史曲线等。

- 软件安装：

运行环境要求：winXP sp3

点击安装包内的“setup.exe”，开始安装。选择安装目录，遇到提示时一般选“是”或“忽略”，直到安装完成。

三、运行软件：

1、确定电脑的RS232串口号，如使用笔记本电脑，可能需要用USB扩展串口。

将串口与硬度计连接。

2、设置：

提示输入密码，初始密码是：111111。

A、初始化：选择串口号，输入单位名称，确认保存。

B、硬度计设置：输入压头截面积、压头压入深度，选择是否同步时间，然后发送到硬度计。发送成功后，有提示信息。

注意：压头压入深度小于等于10毫米，一般选择10毫米。

C、修改密码：修改初始密码。

3、运行：

进入到主界面，可以控制硬度计的运行。

点【启动】,硬度计开始测量。测量完成后，硬度计显示测量结果。这时，可以点击【读数】，读回详细数据，并生成硬度-深度曲线，可选择保存，打印硬度-深度曲线。

4、查询：

选择日期，当天的样本号都显示在组合框内。

选择样本号，点击生成曲线，即显示硬度-深度曲线，可选择保打印硬度-深度曲线。

蓬莱市登州创佳电子产品经营中心

电话:0535-5659918-801

传真:0535-3352578-815

http://www.ytcyck.com