CYCW-508A型智能温(湿)度表使用说明书

CYCW-508A型智能温(湿)度表，是一款支持4G无线传输、符合农业部关于农产品仓储保鲜冷链信息化平台的相关要求、具有数据记录功能的多点温（湿）度测量仪表。采用防水防潮外壳，适用于食品加工、冷藏库、保鲜库、医药、农业大棚等行业。

一、功能特点：

1、采用ABS工程塑料防水外壳，具有较佳的防水防潮性能。

2、支持4G网络无线传输（需安装物联网卡）。

3、可接入1-8个数字化温度探头；

或接入1-4个数字化温度探头，1-4个数字化湿度探头。

4、每个探头都可单独设置上下限及零点校正。

5、可接入两路开关量、两路模拟量标准信号。

6、7位0.8寸数码管显示。

7、内置锂电池、充电电路。

8、支持3种工作模式，有220V供电时或无220V供电但电池电量充足时均可正常上传数据；在电池电量不足时仅记录数据。

9、通过接收基站返回的时间戳，自动同步时间。

10、通信协议符合符合农产品仓储保鲜冷链信息系统监测数据通信协议技术规范。

二、运行模式说明：

1、模式0（220V交流供电）：

定时发送实时数据；补传历史数据；发送失败时保存数据。当没有外供电（220V）时，转为模式1。

2、模式1（电池供电）：

在无外供电（220V）但电池电量充足状态下，可定时发送实时数据；发送失败时保存数据。

当电池电量不足50%时，转为模式2；

当恢复外供电（220V）后，转为模式0。

3、模式2（电池供电但电池电量低于50%）：

定时保存数据。当恢复供电（220V）后，转为模式0。

二、性能指标：

●温度测量范围：－55℃～125℃（采用进口数字化探头）

●温度测量误差：±0.1℃(-20℃～+50℃)， ±0.2℃(-55℃～+125℃)

●分辨率：温度0.1℃

●湿度测量范围：0～99.9%RH（采用广州奥松数字化湿度探头）

●湿度测量误差：±2%RH（25℃）

●分辨率：湿度0.1%RH（显示1%）

●通讯接口：4G网络无线通信

●接入探头数：1-4对温湿度传感器( 选配1-8个温度传感器)

●开关量输入：2路开关量（内部光电隔离）

●模拟量输入：默认两路0-5V电压信号。（选配4-20mA）

●报警输出：1路继电器开关

●电源电压：180V～240V

●内置电池：锂电池3.7V，2000mAH

●环境温度：－20℃～60℃

●外型尺寸：200mm×120mm×60mm

- 产品图片：

四、参数设置：

输入参数的过程是：

第一步：输入密码，默认密码为“0123”；

第二步：选择功能代码；

第三步：根据子代码提示输入参数，按【存贮】键确认。

子代码一般有多个，需要多次执行第三步。

当全部子代码输入完毕，自动返回测量状态。

在运行状态按【设置】键进入设置状态，提示输入密码（0123）；使用【▶】键移位；使用【▲】键加当前位的数值；使用【存贮】键确认；

在设置状态下，按【设置】键放弃当前操作，回到运行状态；

1、探头个数设置：

A、按【设置】键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”，按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码3，按【确认】键，右下窗口提示“3 0”，右上窗口最后1位闪烁。

C、使用【▲】键，输入探头数，按【确认】键保存设置，仪表自动返回测量状态。

2、机号设置：（机号是通信识别的标志）

A、 按【设置】键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码4，按【确认】键。右下窗口提示“4 0”，右上窗口第3位闪烁。

C、使用【▶】 【▲】使用配合，输入两位机号（比如1号机，应输入“0 1”），按【确认】键保存设置，仪表自动返回测量状态。

功能代码表：

| 功能代码 | 子代码 | 功能提示 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 设置每路探头的上下限 | 0 | 探头序列号 | 提示输入探头个数（1-8） | 1 |
|  | 1 | 温度上限 | 提示输入温度上限（大于120，或小于-50的设定值为非法） | 30 |
|  | 2 | 温度下限 | 提示输入温度下限（大于120，或小于-50的设定值为非法） | -10 |
| 2 设置每路探头的零点校正 | 0 | 探头序列号 | 提示输入探头个数（1-8） | 1 |
|  | 1 | 零点校正 | 提示输入零点校正（大于4，或小于-4的设定值为非法） | 0 |
| 3 设置探头个数 | 0 | 探头个数 | 1 至 8个 | 3 |
| 4 设置机号 | 0 | 机号 | 1 至 99 | 1 |
| 5 设置上传代码 | 0 | 上传代码 | 每台设备的序列号，是唯一的，用户不要更改。 一旦更改，会造成数据无法上传。 | 0001 |
| 6 设置上传（保存）数据间隔 | 0 | 时间单位 | 选择数据上传的时间间隔的时间单位，分钟代码：3； | 3 |
|  | 1 | 时间长度 | 选择数据上传的时间间隔，格式是05，即间隔5分钟上传或保存一组数据。 | 5 |
| 7 时间校正 | 0 | 年 | 例：2019年，输入19，省略前面的20 | 20 |
|  | 1 | 月 | 输入月份 | 09 |
|  | 2 | 日期 | 输入日期 | 08 |
|  | 3 | 小时 | 输入小时，0-23（24小时制） | 08 |
|  | 4 | 分钟 | 输入分钟 | 08 |
|  | 5 | 秒 | 输入秒 | 08 |
| 8 | C | 初始化 | 恢复出厂设置 |  |

五、接线说明：

1、打开仪表上盖。

2、把导线从防水接头穿入，接到对应的端子上。

3、每两个探头共用VCC、GND，信号线分开接。探头线屏蔽网也接到GND。

4、检查接线无误后，拧上天线，调整好天线位置。

5、确认220V电源正常，接通220V交流电源。

6、仪表运行正常后，插上锂电池的插座，装好仪表上盖。

7、仪表左侧有保险管和220V交流电源，请注意安全。