CYBT-5A手 持 表

一、产品特点：

该温度表采用高精度的模数转换电路，及低温飘器件，传感器采用探针式不锈钢高温探头，适用性强，反应时间短，广泛适用于果品、食品等内部温度测量。

二、主要性能：

●测量范围：-20℃ ~ +150℃    分辨率：0.1℃

●测量精度：0.2℃（-30---+150℃）

●显示方式：3位半液晶

●电源：9V电池

●探头长度：100mm

●探头直径：3mm

三、使用方法：

1、检查电池是否装好。

2、将探头与温度表连接，并把探针插入到测量物品内部。

3、打开仪表电源，等待温度读数稳定，即为所测温度值。

4、使用完毕后，应及时关闭电源，并把探针擦干净。

四、注意事项：

1、探头及探头线切忌生拉硬拽。

2、当显示屏左上脚出现横杠或温度偏差较大时，应及时更换电池。

3、应定期校验，以保证测量精度。可用冰水混合物自行校验零点。

五、温度校正：

1、校准零点：

A、准备冰水混合物作为温度零点标准器。首先准备一只广口保温瓶，及淡水冻好的冰块。然后将冰快砸成2~4厘米见方的小块，装入广口保温瓶内，9成满为宜。接着加入淡水，直到没过冰块，轻微搅动一段时间，10分钟左右。如有标准温度计，可以检验一下零点是否准确。

B、将温度探头插入冰水混合物的中间位置，等待几分钟，温度表的读数稳定下来，如读数有误差，应进行调整。打开表壳，调节标有“100”或“101”的精密可调电位器，该电位器对零点影响较大，调节应尽量轻微。将读数调节到“0.0“或“-0.0”。

2、校准满度：

A、准备100℃标准器。在我们这个地区，基本为标准的一个大气压，淡水沸腾的温度即为100℃，可用做标准器。准备一个电热水器，将水烧开并保持沸腾状态。如有标准温度计，可以检验一下100℃是否准确。

B、将温度探头固定到沸水的中间位置，等待几分钟，温度表的读数稳定下来，如读数有误差，应进行调整。打开表壳，调节标有“503”或“203”的精密可调电位器，轻微地调节，使读数为100.0。如读数有波动，取读数的中间位置。

3、重复进行校准零点和校准满度，如有误差，再次进行调节。调整完毕后，如有条件的话，可将可调电位器用蜡封固。

4、将表安装好。

5、在调整过程中，应注意安全。